Załącznik nr 1 do SIWZ

Specyfikacja techniczna

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja zestawu do oznaczania zasadowości ogólnej (aparatu do automatycznego miareczkowania potencjometrycznego), 
wraz z niezbędnym oprogramowaniem 
i wyposażeniem, o parametrach technicznych i funkcjonalnych określonych w poniższej tabeli

| l.p. | Opis parametru i minimalne wymagania, które musi spełniać | Parametry oferowane model/producent lub wpisać odpowiednio tak lub nie |
| --- | --- | --- |
| I | Zestaw do automatycznego miareczkowania potencjometrycznego wraz z wyposażeniem. |  |
| 1. | Zestaw (titrator) do automatycznego miareczkowania potencjometrycznego: - Umożliwiający oznaczanie zasadowości ogólnej zgodnie z normą PN-EN ISO 9963-1 - Z produkcji seryjnej wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 r. - Fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do pracy titrator umożliwiający automatyczne miareczkowanie potencjometryczne, w tym: - Alkacymetryczne - Redoksymetryczne - Argentometryczne - Kompleksometryczne - Strąceniowe oraz woltametryczne, amperometryczne, konduktometryczne (z modułem przewodnictwa) - Zasilanie elektryczne: sieć 220-240 V / 50 Hz - DOSTAWA, INSTALACJA I URUCHOMIENIE: - Wykonawca zapewnia dostawę oraz instalację w siedzibie Zamawiającego - Dostarczenie oraz instalacja urządzenia zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 49 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, (zgodnie z terminem wskazanym przez Wykonawcę w formularzu „Oferta”) co zostanie potwierdzone protokołem odbiorczym - Wykonawca zainstaluje, uruchomi i udowodni poprawność pracy urządzenia w Centralnym Laboratorium Chemicznym PIG PIB mieszczącym się przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie - Wykonawca zapewni wszelkie materiały i narzędzia niezbędne do instalacji i uruchomienia urządzenia tak, aby było gotowe do pracy bez dodatkowych zakupów - SZKOLENIE - Szkolenie przed instalacją: zakres szkolenia ma zawierać co najmniej podstawowe zasady bezpieczeństwa obsługi i użytkowania urządzenia, w tym: uruchomienie urządzenia, przygotowanie go do pracy, zapoznanie się z oprogramowaniem sterującym, konfigurowanie parametrów pomiarowych, konserwację urządzenia - Szkolenie zostanie przeprowadzone po instalacji a przed podpisaniem protokołu odbiorczego - Szkolenie po instalacji: zakres szkolenia ma zawierać co najmniej ustawienie aplikacji / metody miareczkowania do potrzeb Zamawiającego (w oparciu o przygotowane próbki do analizy) - Szkolenie będzie trwać minimum 4 dni – 2 dni przed (w trakcie instalacji urządzenia) i 2 dni po instalacji urządzenia, przeprowadzone w dni robocze od poniedziałku do piątku, trwające co najmniej 8 godzin zegarowych/dobę, dla minimum 3 osób, w siedzibie Zamawiającego - Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia pracownikom Zamawiającego możliwości konsultacji w zakresie obsługi urządzenia oraz zainstalowanych aplikacji w okresie 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru - Konsultacje będą realizowane za pośrednictwem telefonu oraz poczty elektronicznej a w razie potrzeby również w miejscu zainstalowania urządzenia – Centralnym Laboratorium Chemicznym PIG-PIB - GWARANCJA: - nie krótsza niż 24 miesiące, liczona od daty podpisania protokołu odbioru - utrzymanie gwarancji bez dodatkowych kosztów ponoszonych przez Zamawiającego - autoryzowany serwis w języku polskim w okresie gwarancji - czas reakcji serwisu do 24 godzin od momentu pisemnego zawiadomienia przez Zamawiającego o awarii urządzenia - czas naprawy w miejscu użytkowania sprzętu: nie dłuższy niż 3 dni robocze od momentu zgłoszenia awarii - w przypadku braku możliwości naprawy titratora w zastrzeżonym powyżej terminie Wykonawca dostarczy przed upływem tego terminu urządzenie zastępcze wraz z wyposażeniem o takich samych parametrach i standardach lub uzgodnione z Zamawiającym o podobnej funkcjonalności – do czasu ostatecznej naprawy uszkodzonego titratora tj. na cały okres wykonania czynności serwisowych do momentu zwrotu titratora po naprawie, wykonania testów kontrolnych i uruchomienia - przedłużenie gwarancji każdorazowo po naprawie za cały okres trwania naprawy - w okresie gwarancji, z częstotliwością minimum 1 (jeden) raz w roku, pełna obsługa serwisowa zgodnie z zaleceniami producenta (np. kalibracja biurety, itp.), Wykonawca ponosi całkowite koszty części zamiennych, robocizny i dojazdu / transportu |  |
| 2 | Jednostka pomiarowa: - Posiadająca niezbędne wyposażenie zapewniające realizację pomiarów oznaczania zasadowości (minimalne wymagania podano poniżej) - Posiadająca niezbędne wyposażenie zapewniające realizację pomiarów oznaczania odczynu pH (minimalne wymagania podano poniżej) - Posiadająca niezbędne wyposażenie zapewniające realizację pomiarów oznaczania przewodności elektrolitycznej właściwej (minimalne wymagania podano poniżej) - Posiadająca niezbędne wyposażenie zapewniające realizację pomiarów oznaczania twardości ogólnej (minimalne wymagania podano poniżej) - Posiadająca niezbędne wyposażenie zapewniające realizację pomiarów oznaczania chlorków (minimalne wymagania podano poniżej) - Realizuje pomiary: - pH w zakresie minimum od 2 do 10 z dokładnością nie gorszą niż 0,01 jednostki pH, - U w zakresie minimum od – 2000 mV do + 2000 mV z dokładnością nie gorszą niż 0,1 mV, - Przewodności elektrolitycznej właściwej w zakresie minimum od 5 do 20000 μS/cm z dokładnością nie gorszą niż 0,1 μS/cm, - temperatury w zakresie minimum od – 20 °C do + 150 °C z dokładnością nie gorszą niż 0,1 °C - Stężenia z wykorzystaniem elektrod jonoselektywnych (np. elektrody srebrowej, Ca-ISE, itp.) - Wyposażona w moduł pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej, wraz z uchwytem do celi konduktometrycznej, cela konduktometryczna typu przepływowego z 2 lub więcej elektrodami (stała celi 1,0 cm-1), zamontowany czujnik temperatury Pt1000 - Umożliwia równoczesną realizację pomiarów w jednej porcji próbki badanej (100 ml) wymienionych parametrów w konfiguracjach, m.in.: - Przewodność elektrolityczna właściwa (w przepływie) + odczyn pH + zasadowość - Odczyn pH + zasadowość - Automatycznie rozpoznaje urządzenia peryferyjne (np. wagi analityczne) - Współpracująca z dowolnym typem wagi analitycznej dostępnej na rynku poprzez port RS 232 - Automatycznie rozpoznaje stosowane biurety (z funkcją przypominania o ważności miana i dacie przydatności do użycia) - Umożliwia kalibrację elektrod pehametrycznych co najmniej 3-punktową, na dowolne zestawy (wartości) buforów - Umożliwia wprowadzanie tabeli rozkładu temperaturowego dowolnych zestawów buforów - Z funkcją testowania stanu elektrody kombinowanej pH - Z funkcją automatycznego przypominania o konieczności wykonania kalibracji elektrody kombinowanej pH - Umożliwia kalibrację elektrod jonoselektywnych co najmniej 15-to punktową - Umożliwia zapamiętywanie krzywej kalibracji dla danej elektrody jonoselektywnej - Z funkcją realizacji pomiarów stężenia z wykorzystaniem elektrod jonoselektywnych technikami: bezpośrednią lub standardowej addycji - Wyposażona w zintegrowane mieszadło śmigłowe pokryte tworzywem sztucznym, sterowane z poziomu komputera - Wyposażona w system płukania elektrod, końcówek dozujących i mieszadła każdorazowo po zakończeniu pomiaru - Wyposażona w system odprowadzania ścieków po analizie - Umożliwia automatyczne miareczkowanie do punktu końcowego (PK) lub równoważnikowego (PR) - Automatycznie wyznacza minimum 9 punktów równoważnikowych miareczkowania - Umożliwia wybór sposobu miareczkowania: - dynamiczne (ze zmienną porcją titranta) - monotoniczne (ze stałą porcją titranta) - do określonego punktu końcowego (miareczkowanie do minimum 9 punktów końcowych w jednej analizie) |  |
| 3. | Statyw / wieża do miareczkowania: - Zamocowany na jednostce pomiarowej - Z ruchomym ramieniem - Z uchwytem na elektrody, mieszadło, rurki dozujące itp. |  |
| 4. | Zmieniacz próbek / autosampler / podajnik: - Talerz / karuzela na minimum 50 naczyń pojemności około 120 ml - Automatycznie rozpoznaje stosowany talerz / karuzelę - Sterowany z poziomu komputera |  |
| 5. | Biureta: - Kompletna wymienna szklana biureta precyzyjna pojemności 10 ml, z dokładnością dozowania nie gorszą niż 0,2 % - 2 sztuki - Kompletna wymienna szklana biureta precyzyjna pojemności 20 ml, z dokładnością dozowania nie gorszą niż 0,2 % - 2 sztuki - minimalna możliwa doza 0,2 μl - Butelka ze szkła brązowego o pojemności 1000 ml kompatybilna z biuretą – 4 sztuki - Automatycznie rozpoznawana przez jednostkę pomiarową - Z wbudowanym chipem do automatycznej identyfikacji titranta (nazwa, miano, stężenie, data przydatności, historia minimum 10 ostatnich oznaczeń miana) - Z funkcją umożliwiającą automatyczne płukanie, opróżnianie biurety, zwrot roztworu z biurety do butelki z titrantem - Wyposażona w komplet rurek dozujących, zakończonych końcówką antydyfuzyjną zabezpieczającą przed zanieczyszczeniem roztworu titranta - Z systemem dozowania „od góry do dołu” |  |
| 6. | Elektrody + naczynka do ich przechowywania - elektroda kombinowana szklana pH do miareczkowań alkacymetrycznych w środowisku wodnym - z wbudowanym czujnikiem temperaturowym Pt1000 - z automatyczną kompensacją temperatury - zmiana „zero point” (pH=7) nie większa niż ± 30 mV - wartość nachylenia co najmniej 95 % teoretycznego - maksymalny wypływ elektrolitu 2 ml/dzień - metaliczna elektroda srebrowa przeznaczona do miareczkowań strąceniowych (np. argentometrycznych chlorków) - zakres pomiarowy od - 2000 mV do + 2000 mV - kombinowana elektroda czuła na jony wapnia i magnezu (do oznaczania twardości) - zakres pomiarowy od 5x10-7 mol/l do 1 mol/l |  |
| 7. | Naczynia pomiarowe: - O konstrukcji minimalizującej kontakt z powietrzem - Wykonane z tworzywa PP - Pojemności minimum 120 ml - W ilości 250 sztuk - Zabezpieczenia na naczynia pomiarowe minimalizującej kontakt próbki z powietrzem, zapewniające wykonanie minimum 2000 oznaczeń |  |
| 8. | Pipeta jednomiarowa szklana: - pojemność 100 ml, błąd wskazań ±0,08 ml – 2 sztuki - klasa dokładności AS - skalowana na wypływ (Ex) - oznaczenie niebieskie - z certyfikatem serii - statyw na pipety z tworzywa PP, obrotowy |  |
| 9. | Pipetor: - do pipet szklanych o pojemności 100 ml - z filtrem PTFE 0,2 μm zabezpieczającym przed zalaniem urządzenia - możliwość regulowania prędkości pipetowania - maksymalna szybkość pipetowania – 10ml/s - wskaźnik pozwalający na wizualną kontrolę naładowania baterii - liczba pipetowań przy pełnej baterii – minimum 2000 razy (dla pipety 25 ml) - dostarczany z ładowarką, 5 filtrami PTFE 0,2 μm - instrukcja obsługi w języku polskim - okres gwarancji: minimum 24 miesiące |  |
| 10. | Pipeta elektroniczna jednokanałowa: - nastawna, o pojemności 50-1000 μl – 1 sztuka - nastawna, o pojemności 100-5000 μl – 1 sztuka - elektroniczny wyrzutnik końcówek - możliwość programowania ustawień pipetowania i zapisania w pamięci urządzenia najczęściej używanych ustawień (min. 10) - wymienne filtry zabezpieczające trzon pipety przed kontaminacją - wskaźnik poziomu / ładowania baterii - baterie akumulatorowe (litowo-polimerowe) - zasilacz z adapterem ładującym - możliwość ładowania podczas pracy - Karuzelowy statyw na minimum 2 pipety elektroniczne z uniwersalnym adapterem ładującym - instrukcja obsługi w języku polskim - okres gwarancji: minimum 24 miesiące - w zestawie uniwersalne końcówki do pipet, niesterylne – po 1000 sztuk do każdej pojemności Pipeta mechaniczna jednokanałowa: - nastawna, o pojemności 500-5000 μl – 2 sztuki - wymienne filtry zabezpieczające trzon pipety przed kontaminacją (można usunąć automatycznie, bez dodatkowych narzędzi) - bezdotykowy, automatyczny wyrzut filtrów z trzonu pipety - system blokady objętości z funkcją on/off, który może być obsługiwany jedną ręką (zapobiegający zmianie objętości podczas pipetowania) - instrukcja obsługi w języku polskim - okres gwarancji: minimum 24 miesiące - w zestawie uniwersalne końcówki do pipet, niesterylne – 1000 sztuk |  |
| 11. | Zestaw instalacyjny zawierający materiały (naczynia pomiarowe, wężyki, butelki na odczynniki, itp.) oraz narzędzia niezbędne do montażu, uruchomienia oraz rutynowej obsługi urządzenia tak aby było gotowe do pracy bez dodatkowych zakupów i inwestycji |  |
| 12. | Odczynniki chemiczne: - Pakiet startowy do oznaczania odczynu pH i zasadowości, w tym m.in.: - 3 certyfikowane roztwory buforowe o wartościach pH 4,01, 7,00 oraz 9,21 – każdy w ilości po 1000 ml - Titrant - HCl do analiz wolumetrycznych: - o stężeniu 0,10 mol/l w ilości 1000 ml - o stężeniu 0,02 mol/l w ilości 1000 ml - Elektrolit wewnętrzny do elektrody kombinowanej szklanej pH w ilości 250 ml (3 mol/l KCl) - Roztwór do kondycjonowania i przechowywania elektrody pH w ilości 250 ml - Roztwór do czyszczenia elektrody pH w ilości 50 ml - Pakiet startowy do oznaczania przewodności elektrolitycznej właściwej, w tym m.in.: - 3 certyfikowane roztwory wzorców przewodności elektrolitycznej właściwej o wartościach około 147 μS/cm, 1410 μS/cm oraz 12 900 μS/cm – każdy w ilości po 1000 ml - Pakiet startowy do oznaczania twardości ogólnej, w tym m.in.: - Titrant - Na2EDTA do analiz wolumetrycznych o stężeniu 10 mmol/l w ilości 1000 ml - Elektrolit wewnętrzny do elektrody Ca-ISE w ilości 50 ml (1 mol/l NH4NO3) - Roztwór wzorcowy o stężeniu 10 mmol/l CaCO3 w ilości 1000 ml - Pakiet startowy do oznaczania chlorków, w tym m.in.: - 2 mol/l HNO3 w ilości 1000 ml - Titrant - AgNO3 do analiz wolumetrycznych o stężeniu 0,01 mol/l w ilości 1000 ml - Roztwór wzorcowy o stężeniu 0,64 mg/ml NaCl w ilości 1000 ml - Powinny być dostarczone w opakowaniach zabezpieczających dostarczony materiał przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem, umożliwiających przechowywanie w okresie trwałości gwarantowanej przez producenta - Opakowania winny być zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi opakowań odczynników chemicznych - Odczynniki muszą posiadać ważne świadectwo / certyfikat jakości, które zawiera: nazwę producenta, numer katalogowy dostarczanego produktu, skład ilościowy, czystość produktu, okres trwałości, datę atestacji (jeżeli ma to zastosowanie) - Certyfikowane roztwory buforowe muszą posiadać ważne świadectwo / certyfikat wzorcowania – wydane przez laboratorium posiadające akredytację wg PN-EN ISO/IEC 17025 – zawierające informację o wartości pH wraz z niepewnością rozszerzoną, odniesienie do wzorca wyższego rzędu, okres trwałości, datę atestacji, itp. - Certyfikowane roztwory wzorcowe muszą posiadać ważne świadectwo / certyfikat wzorcowania – wydane przez laboratorium posiadające akredytację wg PN-EN ISO/IEC 17025 – zawierające informację o stężeniu wraz z niepewnością rozszerzoną, odniesienie do wzorca wyższego rzędu, okres trwałości, datę atestacji, itp. - Odczynniki w dniu dostawy winny mieć gwarantowany okres przydatności nie krótszy niż 75% terminu gwarantowanego (deklarowanego) przez producenta określanego jako okres pomiędzy datą wykonania atestu a terminem ważności |  |
| II | Zestaw sterujący praca titratora, typu All in One wraz z oprogramowaniem |  |
| 1 | Zestaw sterujący pracą titratora, typu All-in-One: - Zapewniający współpracę ze zmieniaczem próbek i programem sterującym - Płyta główna jednoprocesorowa - Procesor o architekturze zgodnej z x86, 64 bitowy - Procesor osiągający w teście PassMark Performance Test wynik nie mniejszy niż 6500 punktów według wyników opublikowanych na stronie http:/ /WWW.cpubenchmark.net/cpu_list.php - Liczba procesorów 1 - Typ procesora wielordzeniowy - Pamięć operacyjna 4 GB (maksymalna obsługiwana pamięć minimum 8 GB) - Nagrywarka DVD +/-RW - Dysk twardy 1 TB (7200 rpm, SATA II) - Karta sieciowa 10/100/1000 - Monitor LCD 24’’ z matrycą IPS - Klawiatura i mysz USB z rolką (scroll) z funkcją przewijania optyczna – USB - System operacyjny Windows 7 Professional lub nowszy lub równoważny* z potwierdzeniem licencji, współpracujący z oprogramowaniem titratora - MS Office Pro PL lub równoważne** z potwierdzeniem licencji, obsługujące wszystkie dokumenty bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych *Ilekroć w SIWZ jest mowa o oprogramowaniu równoważnym z systemem MS Windows 7 Professional przez produkt równoważny w takim przypadku należy rozumieć oprogramowanie, na którym poprawnie działają programy (aplikacje użytkowe wykonane na zamówienie Zamawiającego lub zakupione jako produkt gotowy) Zamawiającego, działające w środowisku Microsoft Windows opartym na domenie Active Directory. Poprawne działanie oprogramowania Zamawiającego w środowisku równoważnym musi być możliwe bez wykonania dodatkowych czynności (np. kompilacji), obecności programów pomocniczych i nie może powodować obniżenia wydajności aplikacji. Powinien posiadać wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1, 2.0, 3.0, 4.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. Przez normę jakościową równoważną rozumie się taką, która potwierdza, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym lub poświadcza zgodność działań Wykonawcy z normami jakościowymi lub poświadcza zgodność działań Wykonawcy z równoważnymi normami jakościowymi odwołującymi się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich lub potwierdza odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości. **Ilekroć w SIWZ jest mowa o oprogramowaniu równoważnym z MS Office Pro PL należy przez to rozumieć każde oprogramowanie spełniające poniższe warunki: Wymagania podstawowe: - Oprogramowanie musi stanowić pakiet zintegrowanych aplikacji, zawierający następujące aplikacje składowe: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do tworzenia i prowadzenia prezentacji, narzędzie do tworzenia złożonych publikacji drukowanych, uniwersalny klient poczty elektronicznej wraz z terminarzem, narzędzie do tworzenia i zarządzania relacyjnymi bazami danych. - Wymagane jest dostarczenie licencji wieczystych, nie jest dozwolone dostarczenie licencji ograniczonych czasowo. - Wszystkie dostarczane licencje muszą być instalowane z wykorzystaniem najwyżej jednego identycznego klucza aktywacyjnego. - Wymagana polska wersja językowa. - Wymagane dostarczenie licencji uprawniających do użytkowania wcześniejszych wersji oprogramowania. - Wymagane dostarczenie licencji dających prawo do nielimitowanego przenoszenia licencji na użytkowanie oprogramowania z jednego komputera na drugi należący do posiadacza licencji. - Wszystkie dostarczone licencje muszą być zarejestrowane przez Wykonawcę na witrynie internetowej producenta oprogramowania służącej do zarządzania licencjami - Wymagane dostarczenie licencji z prawem do ich sublicencjonowania na rzecz podmiotów stowarzyszonych Zamawiającego Wymagania szczegółowe: Oprogramowanie biurowe jego aplikacje składowe muszą spełniać następujące wymagania minimalne: 1) Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: - Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, - Pełna polska zawartość kontekstowej pomocy lokalnej oraz internetowej, dostępna bezpośrednio z interfejsu aplikacji - Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych, 2) Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: - posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, - ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012, poz. 526), 3) Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców, 4) W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy), 5) Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim, 6) Aplikacja edytora tekstów musi umożliwiać: - Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty, - Wstawianie oraz formatowanie tabel, - Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, - Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne), - Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków - Automatyczne tworzenie spisów treści, Formatowanie nagłówków i stopek stron, - Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie, - Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, - Określenie układu strony (pionowa/pozioma), - Wydruk dokumentów, - Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną, - Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy MS Word 2003, MS Word 2007, MS Word 2010 i Word 2013 z zapewnieniem bezproblemowej obsługi wszystkich elementów, w szczególności makr, szablonów, atrybutów i formatu tych dokumentów, - Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji, - Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska kreowania aktów normatywnych i prawnych, zgodnie z obowiązującym prawem, - Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa, 7) Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: - Tworzenie raportów tabelarycznych, - Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych, - Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu, - Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice), - Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. - Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych, - Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, - Wyszukiwanie i zamianę danych, - Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, - Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, - Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, - Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem, - Tworzenie skoroszytów składających się z wielu arkuszy kalkulacyjnych, w których formuły, operacje i dane mogą się odwoływać do zawartości innych arkuszy danego skoroszytu, - Zapis w jednym pliku skoroszytu złożonego z wielu arkuszy kalkulacyjnych, - Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików (odczyt i zapis) utworzonych za pomocą oprogramowania MS Excel 2003, MS Excel 2007, MS Excel 2010 i MS Excel 2013, - Prawidłowe funkcjonowanie funkcji i makr zdefiniowanych w arkuszach utworzonych za pomocą oprogramowania MS Excel 2003, MS Excel 2007, MS Excel 2010 i MS Excel 2013, bez konieczności dokonywania zmian w tych funkcjach i makrach, - Prawidłowe funkcjonowanie użytkowanych przez Zamawiającego zautomatyzowanych tabel (w tym tabel przestawnych), które przetwarzają i konsolidują dane zewnętrzne bezpośrednio z posiadanych przez Zamawiającego baz danych Oracle, - Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji, - Wydruk arkuszy i wykresów. 8) Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: - Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: o Prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego, o Drukowane w formacie umożliwiającym robienie notatek, o Zapisane, jako prezentacja tylko do odczytu, - Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji, - Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, - Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo, - Umieszczanie w prezentacjach (slajdach) tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, będącego aplikacją składową oprogramowania, - Odświeżenie danych wykresów wyświetlanych w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym, - Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów, - Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera, - Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007, MS PowerPoint 2010 i MS PowerPoint 2013, 9) Narzędzie do tworzenia drukowanych publikacji musi umożliwiać: - Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych, - Tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych wraz z narzędziem szablonów broszur, biuletynów, katalogów, - Edycję poszczególnych stron materiałów, - Podział treści na kolumny, - Umieszczanie w publikacjach elementów graficznych, w tym grafiki wektorowej, - Przeszukiwanie i przeglądanie z poziomu narzędzia internetowych galerii grafik i fotografii w celu umieszczenia danego elementu w publikacji, - Wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej, - Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji, - Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF, - Wydruk publikacji, - Możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK, 10) Uniwersalny klient poczty elektronicznej wraz z terminarzem musi umożliwiać: - Pełną obsługę poczty elektronicznej na serwerach pocztowych POP3 oraz IMAP4, także z szyfrowaniem SSL, - Wysyłanie poczty elektronicznej przez serwery SMTP, ESMTP, także z szyfrowaniem SSL i TLS, - Filtrowanie poczty elektronicznej według reguł edytowalnych przez użytkownika, - Lokalną archiwizację zawartości skrzynek mailowych prowadzonych na serwerach IMAP4, - Terminarz umożliwiający planowanie zadań oraz koordynację terminów spotkań wraz z automatycznym powiadamianiem mailowym uczestników, - Prowadzenie bazy danych kontaktów z możliwością ich edycji, sortowania i grupowania, Wyszukiwanie kontaktów i adresów e-mail w bazach usług katalogowych LDAP, także z SSL, - Pełną integrację kontaktów i grup kontaktów z usługami katalogowymi Active Directory, - Pełną integrację oraz synchronizację kont pocztowych, kontaktów, kalendarzy i terminarzy z serwerami MS Exchange. 11) Narzędzie do tworzenia i zarządzania relacyjnymi bazami danych musi umożliwiać: - Tworzenie baz danych opartych o tabele, składające się z unikatowego klucza i pól różnych typów, w tym tekstowych i liczbowych, - Definiowanie relacji między tabelami, - Tworzenie formularzy do wprowadzania i edycji danych, - Tworzenie raportów, - Edycję danych i zapisywanie ich w lokalnie przechowywanej bazie danych - Tworzenie baz danych przy użyciu zdefiniowanych szablonów, - Połączenie z danymi zewnętrznymi, a w szczególności z innymi bazami danych zgodnymi z ODBC, plikami XML, arkuszami kalkulacyjnymi. - Tworzenie i wykonywanie skryptów oraz pełne automatyzowanie czynności związanych z operacjami na bazach danych utworzonych przy pomocy opisywanego narzędzia, - Pełną zgodność z bazami danych, formularzami, raportami oraz skryptami utworzonymi za pomocą oprogramowania MS Access 2003, MS Access 2007, MS Access 2010 i MS Access 2013. |  |
| 2 | Program komputerowy do obsługi i sterowania wszystkimi modułami zestawu (titratora), umożliwiający: - Definiowanie indywidualnych kont użytkownika i zarządzanie prawami dostępu - Opracowanie metod analitycznych, tzn. zbieranie, przetwarzanie oraz przechowywanie danych pomiarowych (w tym m.in. naważka, ml titranta, potencjał początkowy, potencjał przegięcia krzywej miareczkowania, wynik końcowy, rejestracja wykresu) - Wprowadzanie własnych wzorów przeliczeniowych wyniku końcowego - Prezentację na ekranie komputera parametrów miareczkowania w czasie rzeczywistym w sposób ciągły, w tym krzywą miareczkowania (z możliwością wyznaczania PK miareczkowania metodą pierwszej pochodnej) - Archiwizację wyników w bazie danych - Bezpłatna aktualizacja w okresie trwania umowy od daty zakupu zestawu - W polskiej wersji językowej |  |
| 3 | Dokumentacja i certyfikaty (titrator): - pełna dokumentacja producenta w języku angielskim i polskim, zawierająca m.in. instrukcję obsługi i konserwacji - cała dokumentacja w formie drukowanej, oprawiona w sposób zapobiegający zniszczeniu - dodatkowo cała dokumentacja w formie elektronicznej w formacie *.pdf lub *.doc (MS Word) - karta gwarancyjna (gwarancja ważna od daty podpisania końcowego protokołu odbioru urządzenia) - szczegółowe zestawienie czynności serwisowych zalecanych przez producenta urządzenia oraz wykaz części zużywalnych i ich numerów katalogowych - nota aplikacyjna – wymagane jest wprowadzenie i dopracowanie minimum jednej metody sprecyzowanej przez Zamawiającego |  |
| III | Drukarka |  |
| 1 | Drukarka laserowa z kolorową technologią drukowania, format wydruku A4, podajnik kartek min. 100 arkuszy, pamięć min. 16 MB, druk dwustronny, obsługa systemu Windows 7 lub nowszego |  |
| IV | Chłodziarki laboratoryjne z termometrami |  |
| 1 | Chłodziarki laboratoryjne: - wymiary zewnętrzne: około 600mm x 600mm x 850mm (szerokość x głębokość x wysokość), pojemność: minimum 140 l - 1 sztuka - wymiary zewnętrzne: około 600mm x 700mm x 1900mm (szerokość x głębokość x wysokość), pojemność minimum 430 l – 1 sztuka - wersja jednokomorowa - regulowane nóżki - wnętrze komory z tworzywa sztucznego - obudowa ze stali szlachetnej, szara/srebrna (ewentualnie biała) - drzwi pełne, samodomykane - chłodzenie dynamiczne - funkcja automatycznego odszraniania - zakres temperatur: od +1°C do minimum +10°C - sterowanie elektroniczne - zewnętrzny wyświetlacz cyfrowy (wskaźnik temperatury) - półki: minimum 3 (140 l) / 5 (430 l), regulowane, ruszt powlekany tworzywem sztucznym - instrukcja obsługi w języku polskim - okres gwarancji: minimum 24 miesiące - zasilanie: 230 V / 50 Hz - Wykonawca zapewnia dostawę, rozładunek oraz instalację w siedzibie Zamawiającego |  |
| 2 | Termometr cyfrowy IN / OUT: - 2 sztuki - wodoodporna sonda na kablu długości minimum 2 m - zakres temperatur: od -50°C do +70°C (zewn.) / od -5°C do +50°C (wewn.) - rozdzielczość 0,1°C - dokładność ± 1 °C - duży, czytelny wyświetlacz LCD (minimum 80 mm x 60 mm) - funkcja pamięci temperatury MIN / MAX - przyciski obsługowe na panelu przednim / zewnętrznym - zestaw zawiera sondę, podstawkę (ustawienie na blacie), baterie - instrukcja obsługi w języku polskim - posiada ważne świadectwo / certyfikat wzorcowania – wydane przez laboratorium posiadające akredytację wg PN-EN ISO/IEC 17025 (wzorcowanie w punktach: +1°C, +5°C, +10°C (zewn.) / +15°C, +20°C, +30°C (wewn.)) |  |
| V | Wagi laboratoryjne |  |
| 1 | Waga laboratoryjna analityczna + komplet odważników: - zakres ważenia: max 220 g - działka odczytowa: d = 0,1 mg - klasa I - adiustacja wewnętrzna, automatyczna (w przypadku upływu czasu lub zmiany temperatury) - średni czas stabilizacji: nie większy niż 1 s - średni czas pomiaru: nie większy niż 3 s - wymiary szalki: około 85 mm - automatycznie (za pomocą przycisku) otwierane osłony komory wagowej, osłony z funkcją zapamiętywania ustawień - osłona komory wagowej z wbudowanym jonizatorem do usuwania ładunków elektrostatycznych - jonizator z możliwością ustawienia czasu oraz intensywności usuwania ładunków - poziomowanie wagi całkowicie automatyczne z wizualizacją - powtarzalność nie większa niż: 0,07 mg - liniowość nie większa niż: 0,2 mg - monolityczna cela ważąca - brak belek bocznych w komorze wagowej, komora wagowa po otwarciu osłon z wolną przestrzeń roboczą - wymiary osłony ważącej: nie mniejsza niż 260 mm - zakres temperatury pracy minimum +15 - +25°C - ochrona przeciw wnikaniu wody i kurzu - panel sterowania/wyświetlacz: - możliwość odłączenia panelu sterowania od komory wagowej - w standardzie wyjścia danych: RS232C (25 pin), USB, Ethernet oraz czytnik kart SD - wyświetlacz graficzny, dotykowy, kolorowy o dużym kontraście i wysokiej rozdzielczości o przekątnej około 5,5” - możliwość regulowania kąta nachylenia wyświetlacza - czytnik kart SD - umożliwiający przeniesienie bazy danych użytkownika oraz listy zdefiniowanych zadań - na wyświetlaczu przycisk umożliwiający łatwy dostęp do spisu zarejestrowanych użytkowników - na wyświetlaczu przycisk umożliwiający łatwy dostęp do zdefiniowanych zadań użytkownika - możliwość zapisywania wszystkich istotnych zmian dla urządzenia - zintegrowana pamięć - przechowywanie danych z możliwością przesyłania do komputera - ochrona danych poprzez wprowadzenie swojego hasła przez administratora i każdego użytkownika - komunikaty i przypomnienia definiowane przez użytkownika - instrukcja obsługi w języku polskim - okres gwarancji: minimum 24 miesiące - Wykonawca zapewnia dostawę oraz instalację / uruchomienie w siedzibie Zamawiającego - posiada ważne świadectwo / certyfikat wzorcowania – wydane przez laboratorium posiadające akredytację wg PN-EN ISO/IEC 17025 (wzorcowanie w punktach: „0” + 4 punkty) - Zestaw odważników (wzorców masy) klasy E2, ze stali nierdzewnej, w drewnianym etui: od 1 mg do 200 g wraz z certyfikatem / świadectwem wzorcowania |  |
| 2 | Waga laboratoryjna precyzyjna: - zakres ważenia max. 820 g - działka odczytowa d=0,01 g - powtarzalność nie większa niż 10 mg - liniowość nie większa niż 10 mg - średni czas stabilizacji nie więcej niż 1,5 s - wielkość szalki około 150 mm - Poziomowanie manualne - Kalibracja wewnętrzna wbudowana w wagę - Interfejs: RS232C 25 pin - menu wagi w języku polskim - instrukcja obsługi w języku polskim - okres gwarancji: minimum 24 miesiące - Wykonawca zapewnia dostawę oraz instalację / uruchomienie w siedzibie Zamawiającego - posiada ważne świadectwo / certyfikat wzorcowania – wydane przez laboratorium posiadające akredytację wg PN-EN ISO/IEC 17025 (wzorcowanie w punktach: „0” + 4 punkty) |  |
| VI | Meble laboratoryjne |  |
| 1 | Stanowisko pod aparaturę laboratoryjną I około 3250x700x900h mm z blatem z żywicy epoksydowej w składzie: - Stelaż stalowy A kształtny około 1600x600x840h mm łączony - 2 sztuki - Blat z żywicy epoksydowej około 3250x700x19h mm szary łączony - Szafka około 500x530x700h mm z 4 szufladami laminowana jasnoszara, przejezdna - 2 sztuki - Półka laminowana wisząca około 600x350 mm – 3 sztuki - Podstawa przejezdna pod komputery – 2 sztuki |  |
| 2 | Stanowisko pod aparaturę laboratoryjną II około 1500x750x900h mm z blatem z żywicy epoksydowej w składzie: - Stelaż stalowy A kształtny około 1300x600x840h mm - Blat z żywicy epoksydowej około 1500x750x19h mm szary łączony - Szafka około 500x630x700h mm z 4 szufladami laminowana jasnoszara, przejezdna |  |
| 3 | Laboratoryjne stanowisko wagowe około 900x750x900h mm z blatem i płytą wagową z konglomeratu kwarcytowo-granitowego |  |
| 4 | Stanowisko laboratoryjne do mycia około 1400x600x900h mm z blatem z żywicy epoksydowej w składzie: |  |
|  | - Stelaż stalowy A kształtny około 1200x600x840h mm łączony - Blat z żywicy epoksydowej około 1400x750x19h mm szary, łączony, z wbudowaną komorą zlewową około 450x370x280h mm z żywicy epoksydowej - Bateria stojąca laboratoryjna C/Z woda z mieszaczem, powlekana sztucznym tworzywem - Szafka zlewozmywakowa podwieszana około 600x530x600h mm z 1 drzwiami laminowana jasnoszara - Szafka podwieszana około 600x530x600h mm z 1 drzwiami i półką, laminowana jasnoszara - Panel elektryczny na płycie 5x230V montowany nad blatem wraz z podłączeniem – 3 sztuki - Krzesło wysokie laboratoryjne PU z podnóżkiem i podłokietnikami – 2 sztuki - Stanowisko do mocowania butli wraz z łańcuchem zabezpieczającym - okres gwarancji: minimum 24 miesiące |  |
|  | Przed rozpoczęciem realizacji zlecenia konieczne jest dokonanie szczegółowych pomiarów i dostosowanie mebli do rzeczywistych wymiarów pomieszczenia Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby dostarczone przez Wykonawców meble zostały wniesione i zamontowane w pokojach wg ustaleń Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zabezpieczenia podłóg i ścian, okien, sufitów, drzwi itp., aby nie zostały uszkodzone lub zabrudzone przy wnoszeniu i montażu mebli. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku zaistnienia uszkodzeń wynikłych z Jego winy. Zamawiający nakłada obowiązek naprawy wynikłych szkód na koszt Wykonawcy i doprowadzenia pomieszczenia do stanu sprzed uszkodzenia / zabrudzenia w terminie 3 dni od chwili zgłoszenia zdarzenia. |  |

.........................................., dnia ....................... ……………………………………………

Podpis Wykonawcy

lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy